{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["不确定度评估"],"not_rendered":{"images":27,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"不确定度评估","index":0,"n_rows":59,"n_cols":8,"rows_kept":59,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[14,0,14,1],[14,3,14,4],[15,0,15,4],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[28,3,28,4],[29,0,29,4],[41,0,41,1],[42,0,42,1],[42,3,42,4],[43,0,43,4],[46,0,46,7],[50,0,50,7],[55,1,55,6],[56,0,56,1],[57,0,57,1],[58,0,58,2],[58,3,58,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["A类"]
["第一點"]
["次数n","示值","实测值",null,null,"实测值"]
[1,{"v":5000,"d":"5000.0"},5034,-9.800000000000182,96.04000000000356,10.000001]
[2,{"v":5000,"d":"5000.0"},5083,39.19999999999982,1536.6399999999858,10.000001]
[3,{"v":5000,"d":"5000.0"},5016,-27.800000000000182,772.8400000000101,10.000001]
[4,{"v":5000,"d":"5000.0"},5026,-17.800000000000182,316.84000000000646,10.000001]
[5,{"v":5000,"d":"5000.0"},5014,-29.800000000000182,888.0400000000109,10.000001]
[6,{"v":5000,"d":"5000.0"},5056,12.199999999999818,148.83999999999557,10.000001]
[7,{"v":5000,"d":"5000.0"},5045,1.199999999999818,1.4399999999995634,10.000001]
[8,{"v":5000,"d":"5000.0"},5024,-19.800000000000182,392.0400000000072,{"v":10,"d":"10.000000"}]
[9,{"v":5000,"d":"5000.0"},5054,10.199999999999818,104.03999999999628,{"v":10,"d":"10.000000"}]
[10,{"v":5000,"d":"5000.0"},5086,42.19999999999982,1780.8399999999847,{"v":10,"d":"10.000000"}]
["平 均 值",null,{"v":5043.8,"d":"5043.80000000"},null,{"v":6037.6,"d":"6.04E+03"}]
["A类标准不确定度",null,null,25.900664942]
["第二點"]
["次數n","標准件量測值(V)","待校件器示值(V)"]
[1,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[2,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[3,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[4,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[5,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[6,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[7,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[8,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[9,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[10,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["平 均 值",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["A類標准不確定度",null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["第三點"]
["次數n","標准件量測值(V)","待校件器示值(V)"]
[1,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[2,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[3,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[4,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[5,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[6,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[7,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[8,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[9,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[10,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["平 均 值",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["A類標准不確定度",null,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["B类"]
[]
["不确定度来源","不確定度(V)","分布类型","扩展系数","标准不确定度","灵敏系数","标准不确定度平方"]
["一.待校件不確定度"]
["重复测量",{"v":29,"d":"29.000000"},"计算",1,29,1,841]
["待校件分辨率",0,"均勻分布",null,0,1,0]
[]
["二.标准器不確定度"]
["证书给出",25,"均勻分布",null,14.433756729740645,-1,208.33333333333337]
["标准器精度",0.5,"均勻分布",null,0.2886751345948129,-1,0.08333333333333336]
["标准器分辨率",null,"均勻分布",null,0,-1,0]
[]
["组合不确定度",{"$nulls":6},{"v":32.394701,"d":"32.395"}]
[null,null,"kp=",2]
["扩展不确定度",null,null,{"v":64.789402,"d":"64.789"},"(V)"]
["相对不确定度",null,null,{"v":0.0129578804,"d":"1.30%"}]