{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["测量系统分析"],"not_rendered":{"images":10,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"测量系统分析","index":0,"n_rows":22,"n_cols":17,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,16],[1,1,1,16],[2,0,2,16],[3,0,3,1],[3,2,3,6],[3,7,3,11],[3,12,3,16],[4,0,4,1],[5,0,9,0],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[11,2,11,16],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[13,2,13,6],[13,7,13,11],[13,12,13,16],[14,0,14,1],[14,2,14,16],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[17,2,17,16],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[19,2,19,16],[20,0,20,1],[20,2,20,16],[21,0,22,1],[21,2,22,3],[21,4,22,5],[21,6,22,6],[21,7,22,8],[21,9,22,11],[21,12,22,12],[21,13,22,14],[21,15,22,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["绝缘电阻(测/控温仪表)测量过程系统分析记录"]
[null,"                                                                                          二重检管xx证"]
["记录编号:"]
["测量人员i",null,"xxx",{"$nulls":4},"yyy",{"$nulls":4},"zzz"]
["零件j",null,"57-4***5","57-4***6","57-4***7","57-4***8","57-4***9","57-4***5","57-4***6","57-4***7","57-4***8","57-4***9","57-4***5","57-4***6","57-4***7","57-4***8","57-4***9"]
["测量次数k",1,100,200,450,300,80,110,220,420,300,82,100,220,500,320,86]
[null,2,110,210,480,300,82,120,240,430,320,86,110,240,480,300,88]
[null,3,120,220,450,280,80,120,220,440,300,84,120,220,500,320,90]
[null,4,110,210,450,300,84,110,240,420,300,82,110,240,500,300,88]
[null,5,120,220,450,280,82,120,220,440,320,86,120,220,480,320,90]
[null,null,20,20,30,20,4,10,20,20,20,4,20,20,20,20,4]
[null,null,16.8]
[null,null,36.97435897435898,"d*2(5,15)=",2.34]
[null,null,230.72,{"$nulls":4},233.2,{"$nulls":4},246.48]
[null,null,15.759999999999991]
[null,null,42.49424083769632,"d*2(3,1)=",1.91]
[null,null,{"v":113.33333333333333,"d":"113.333"},{"v":222.66666666666666,"d":"222.667"},{"v":459.3333333333333,"d":"459.333"},{"v":304,"d":"304.000"},{"v":84.66666666666667,"d":"84.667"}]
[null,null,{"v":374.66666666666663,"d":"374.667"}]
[null,null,778.0376344086021,"d*2(5,1)=",2.48,null,null,1,0,0,1]
[null,null,{"v":0.07220876451741202,"d":"7.2%"}]
["结论",null,"可接受"]
["评定人员",{"$nulls":3},"20    年    月    日",null,"审核",null,null,"20    年    月    日",null,null,"批准",null,null,"20  年   月   日"]