{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["100"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":8,"comments":11},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"100","index":0,"n_rows":42,"n_cols":16,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,1,15],[2,1,2,3],[2,8,2,9],[2,14,2,15],[4,4,4,5],[4,14,4,15],[5,8,5,9],[6,2,6,3],[6,7,6,10],[6,11,6,12],[6,14,6,15],[7,0,7,2],[7,4,7,5],[7,7,7,10],[7,12,7,14],[8,8,8,9],[8,10,8,11],[8,14,8,15],[9,0,9,15],[10,0,10,12],[11,0,11,12],[12,0,12,12],[13,0,13,12],[14,0,14,12],[15,0,15,12],[16,0,16,12],[17,0,17,12],[18,0,18,12],[20,0,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,4,21,4],[20,5,21,5],[20,6,21,6],[20,7,21,7],[20,8,21,10],[20,11,21,11],[20,12,20,13],[20,14,20,15],[22,0,24,1],[22,8,22,10],[22,12,24,12],[22,13,27,13],[22,14,24,14],[22,15,27,15],[23,8,23,10],[24,8,24,10],[25,0,27,1],[25,8,25,10],[25,12,27,12],[25,14,27,14],[26,8,26,10],[27,8,27,10],[29,0,29,1],[29,2,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,10],[29,11,29,12],[29,13,29,14],[30,0,30,1],[30,5,30,6],[30,8,30,9],[30,11,30,12],[31,0,31,1],[31,2,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,10],[32,0,32,1],[32,5,32,6],[32,11,32,12],[33,2,33,3],[33,6,33,7],[33,8,33,9],[33,11,33,12],[36,2,36,3],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["综合检验检测中心"]
["燃油加油机检定记录（后续检定）"]
["受检单位",{"$nulls":5},"型号规格",{"$nulls":6},"油枪编号"]
["制造厂家",{"$nulls":5},"出厂编号",{"$nulls":6},"出厂日期"]
["检定油品","柴油",null,"0#","现场检定时最大流量",null,{"v":40,"d":"40.0"},"L/min",{"$nulls":3},"介质膨胀系数βY＝",null,9,"×10-4/℃"]
["检定环境","25.5","℃","67","%RH",null,"大气压力",101,"kPa",{"$nulls":6},77]
[]
["V20量器在20℃时\n刻度值（mm）",null,null,195,"V100量颈分度\n(mL/mm)",null,{"v":0.9,"d":"0.90"},"V50量器在20℃时刻度值(mm)",{"$nulls":3},127.3,"V50量颈分度(mL/mm)",null,null,2.5]
[]
["名牌标记和外观机构检查"]
["项目",{"$nulls":12},"合格","不合格","不适用"]
["1.加油机名牌",{"$nulls":12},"√"]
["2.多于一条枪的加油机应标注油枪编号",{"$nulls":12},"√"]
["3.指示装置",{"$nulls":12},"√"]
["4.多条油枪共用一个流量测量变换器时,其中一条油枪加油时,其他油枪由控制阀锁定不能加油",{"$nulls":14},"√"]
["5.封印、检定合格证",{"$nulls":12},"√"]
["6.计控主板与指示装置的连接电缆中间不得有接插头",{"$nulls":12},"√"]
["7.指示装置的显示控制板不得有微处理器",{"$nulls":12},"√"]
["8.在加油机显著位置粘贴检定合格标志",{"$nulls":12},"√"]
[null,"示值检定:"]
["测量点（L/min)",null,"测量次序","加油机示值　　VJ(L)","量器刻度　　H(mm)","量器示值　VB(L)","油枪出口处油温　tJ(℃)","量器内油温\ntB(℃)","实际体积值\nVBt(L)",null,null,"单次测量相对误差  Evi(%)","示值误差",null,"重复性"]
[{"$nulls":12},"  vi　　（%）","  vmax（%）","En (%)","Enmax\n(%)"]
["0.90QL≤Q(1)\n≤1.0QL",null,1,{"v":50,"d":"50.00"},120,{"v":49.98175,"d":"49.982"},27.7,27.9,{"v":49.99249607625,"d":"49.992"},null,null,{"v":0.015010100192948059,"d":"0.02"},{"v":0.008,"d":"0.01"},{"v":-0.023,"d":"(0.02)"},{"v":0.018,"d":"0.02"},{"v":0.018,"d":"0.02"}]
[null,null,2,{"v":50,"d":"50.00"},125,{"v":49.99425,"d":"49.994"},27.7,27.9,{"v":50.00499876375,"d":"50.005"},null,null,{"v":-0.009996528094359542,"d":"-0.01"}]
[null,null,3,{"v":50,"d":"50.00"},119,{"v":49.97925,"d":"49.979"},27.7,27.9,{"v":49.98999553875,"d":"49.990"},null,null,{"v":0.020012926871024687,"d":"0.02"}]
["0.36QL≤Q(2)\n≤0.44QL",null,1,{"v":20,"d":"20.00"},198,{"v":20.0027,"d":"20.003"},27.7,27.9,{"v":20.0070005805,"d":"20.007"},null,null,{"v":-0.0349906547552395,"d":"-0.03"},{"v":-0.023,"d":"-0.02"},null,{"v":0.013,"d":"0.01"}]
[null,null,2,{"v":20,"d":"20.00"},195,{"v":20,"d":"20.000"},27.7,27.9,{"v":20.0043,"d":"20.004"},null,null,{"v":-0.021495378493627055,"d":"-0.02"}]
[null,null,3,{"v":20,"d":"20.00"},193,{"v":19.9982,"d":"19.998"},27.7,27.9,{"v":20.002499613,"d":"20.002"},null,null,{"v":-0.012496503178916136,"d":"-0.01"}]
[]
["监控微处理器序列号",{"$nulls":4},"编码器序列号",{"$nulls":5},"异常加油量",{"$nulls":3},"L"]
["流量测量变换器铅封",{"$nulls":4},"编码器铅封",{"$nulls":5},"主板与机壳铅封"]
["证书编号",{"$nulls":4},"检定结论",null,"合  格",{"$nulls":4},"其它"]
["检定员",{"$nulls":4},"复核员",{"$nulls":5},"检定日期"]
[]
[]
[]
[1,"汽油系数βY","12×10-4/℃",null,12]
[2,"煤油系数βY","9×10-4/℃",null,9]
[3,"轻柴油系数βY","9×10-4/℃",null,9,null,null,"经调整合格",null,"汽油","正　常"]
[4,"量器系数βB","50×10-6/℃",null,50,null,null,"未经调整",null,"柴油","异　常"]
[5,"100L",3.98,"mL/mm","V20",52.33,"mm"]
[6,"20L",0.72,"mL/mm","V20",{"v":93,"d":"93.0"},"mm"]