{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["数字指示秤."],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"数字指示秤.","index":0,"n_rows":39,"n_cols":18,"rows_kept":39,"merged":[[3,0,3,6],[3,11,3,15],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[4,7,4,8],[4,9,5,9],[6,11,6,15],[12,0,12,1],[12,2,12,3],[13,0,13,6],[14,0,16,0],[14,1,15,2],[14,3,15,4],[14,5,15,6],[14,7,15,8],[14,9,16,9],[16,11,16,14],[25,11,25,14],[26,0,26,6],[26,11,26,14],[27,11,29,11],[28,5,30,5],[28,6,30,6],[30,11,30,14],[30,15,30,18],[31,11,33,11],[31,16,31,18],[32,0,32,3],[32,16,32,18],[33,16,33,18],[34,8,38,8],[34,11,34,14],[34,16,34,18],[35,6,38,6],[35,11,35,14],[35,16,35,18],[36,11,36,13],[36,14,36,15],[36,16,36,18]]}
["Max=",20000,"kg"]
["e=",5,"kg","Min=",{"$f":"20*B2","v":100},"kg"]
[]
["称量：                                              计量单位:kg",{"$nulls":6},"E0=",{"$f":"O6","v":0.5},"kg",null,"置零准确度：                                        计量单位:kg"]
["载荷L","示值  I",null,"附加载荷△L",null,"误差 E",null,"修正误差Ec",null,"MPE",null,"砝码L0","示值I0","附加载荷△L","误差 E0","MPE"]
[null,"↓","↑","↓","↑","↓","↑","↓","↑",null,null,{"$f":"A7","v":50},{"$f":"L6","v":50},{"$f":"D7","v":2},{"$f":"M6+0.5*B2-N6-L6","v":0.5},"±1.25"]
[{"$f":"10*B2","v":50},50,50,2,1.5,{"$f":"B7+0.5*B2-D7-A7","v":0.5},{"$f":"C7+0.5*B2-E7-A7","v":1},"/",{"$f":"G7-I4","v":0.5},"±1.25",null,"除皮准确度：                            计量单位:kg"]
[{"$f":"20*B2","v":100},100,100,2.5,2,{"$f":"B8+0.5*B2-D8-A8","v":0},{"$f":"C8+0.5*B2-E8-A8","v":0.5},{"$f":"F8-I4","v":-0.5},{"$f":"G8-I4","v":0},"±2.5",null,"砝码L0","示值I0","附加载荷△L","误差 E0","MPE"]
[{"$f":"500*B2","v":2500},2500,2500,3,3,{"$f":"B9+0.5*B2-D9-A9","v":-0.5},{"$f":"C9+0.5*B2-E9-A9","v":-0.5},{"$f":"F9-I4","v":-1},{"$f":"G9-I4","v":-1},"±2.5",null,{"$f":"A18","v":50},{"$f":"L9","v":50},{"$f":"D18","v":3},{"$f":"M9+0.5*B2-D18-L9","v":-0.5},"±1.25"]
[{"$f":"2000*B2","v":10000},10000,10000,4,2.5,{"$f":"B10+0.5*B2-D10-A10","v":-1.5},{"$f":"C10+0.5*B2-E10-A10","v":0},{"$f":"F10-I4","v":-2},{"$f":"G10-I4","v":-0.5},"±5"]
[15000,15000,15000,3,2,{"$f":"B11+0.5*B2-D11-A11","v":-0.5},{"$f":"C11+0.5*B2-E11-A11","v":0.5},{"$f":"F11-I4","v":-1},{"$f":"G11-I4","v":0},"±7.5"]
[{"$f":"B1","v":20000},20000,20000,2,2,{"$f":"B12+0.5*B2-D12-A12","v":0.5},{"$f":"C12+0.5*B2-E12-A12","v":0.5},{"$f":"F12-I4","v":0},{"$f":"G12-I4","v":0},"±7.5"]
["除皮质量：",null,7000,null,"kg"]
["除皮后的称量：                             计量单位:kg",{"$nulls":6},"E0=",{"$f":"O9","v":-0.5},"kg"]
["载荷L","示值   I",null,"附加载荷△L",null,"误差 E",null,"修正误差Ec    ",null,"MPE"]
[]
[null,"↓","↑","↓","↑","↓","↑","↓","↑",null,null,"鉴别阈：                          计量单位:kg",{"$nulls":3},"E0=",{"$f":"W19","v":0},"kg"]
[{"$f":"10*B2","v":50},50,50,3,2,{"$f":"B18+0.5*B2-D18-A18","v":-0.5},{"$f":"C18+0.5*B2-E18-A18","v":0.5},"/",{"$f":"G18-I14","v":1},"±1.25",null,"载荷L","示值I","移去载荷△L","加0.1d","附加载荷1.4d","示值I1","I1-I"]
[{"$f":"20*B2","v":100},100,100,2.5,2,{"$f":"B19+0.5*B2-D19-A19","v":0},{"$f":"C19+0.5*B2-E19-A19","v":0.5},{"$f":"F19-I14","v":0.5},{"$f":"G19-I14","v":1},"±2.5",null,{"$f":"20*B2+B2","v":105},{"$f":"L19","v":105},{"$f":"0.1*B2","v":0.5},{"$f":"0.1*B2","v":0.5},{"$f":"1.4*B2","v":7},{"$f":"M19+B2","v":110},{"$f":"Q19-M19","v":5}]
[{"$f":"500*B2","v":2500},2500,2500,3,3,{"$f":"B20+0.5*B2-D20-A20","v":-0.5},{"$f":"C20+0.5*B2-E20-A20","v":-0.5},{"$f":"F20-I14","v":0},{"$f":"G20-I14","v":0},"±2.5",null,{"$f":"1/2*B1+B2","v":10005},{"$f":"L20","v":10005},{"$f":"0.1*B2","v":0.5},{"$f":"0.1*B2","v":0.5},{"$f":"1.4*B2","v":7},{"$f":"M20+B2","v":10010},{"$f":"Q20-M20","v":5}]
[{"$f":"2000*B2","v":10000},10000,10000,2,2.5,{"$f":"B21+0.5*B2-D21-A21","v":0.5},{"$f":"C21+0.5*B2-E21-A21","v":0},{"$f":"F21-I14","v":1},{"$f":"G21-I14","v":0.5},"±5",null,{"$f":"B1+B2","v":20005},{"$f":"L21","v":20005},{"$f":"0.1*B2","v":0.5},{"$f":"0.1*B2","v":0.5},{"$f":"1.4*B2","v":7},{"$f":"M21+B2","v":20010},5]
[15000,15000,15000,3,2.5,{"$f":"B22+0.5*B2-D22-A22","v":-0.5},{"$f":"C22+0.5*B2-E22-A22","v":0},{"$f":"F22-I14","v":0},{"$f":"G22-I14","v":0.5},"±7.5"]
[{"$f":"B1","v":20000},20000,20000,2,3,{"$f":"B23+0.5*B2-D23-A23","v":0.5},{"$f":"C23+0.5*B2-E23-A23","v":-0.5},{"$f":"F23-I15","v":0.5},{"$f":"G23-I15","v":-0.5},"±7.5"]
[]
[]
[]
["重复性：                 计量单位:kg"]
["次数","载荷L","示值I","附加载荷△L","误差E","重复性ER","∣MPE∣"]
[1,{"$f":"1/2*B1","v":10000},{"$f":"B29","v":10000},2.5,{"$f":"C29+0.5*B2-D29-B29","v":0},null,"5"]
[2,{"$f":"1/2*B1","v":10000},{"$f":"B30","v":10000},3,{"$f":"C30+0.5*B2-D30-B30","v":-0.5}]
[3,{"$f":"1/2*B1","v":10000},10000,4,{"$f":"C31+0.5*B2-D31-B31","v":-1.5}]
[]
["偏载：                  计量单位:kg",{"$nulls":3},"E0=",{"$f":"0.5*B2-D35","v":0.5},"kg"]
["位置","载荷L","示值I","附加载荷△L","误差 E","修正误差Ec","MPE"]
[null,{"$f":"10*B2","v":50},{"$f":"B35","v":50},2,{"$f":"C35+0.5*B2-D35-B35","v":0.5},"/","±1.25",null,"偏载载荷取决于秤最大称量和支撑点个数"]
[1,7000,7000,3,{"$f":"C36+0.5*B2-D36-B36","v":-0.5},{"$f":"E36-F33","v":-1},"±5"]
[2,7000,7000,2,{"$f":"C37+0.5*B2-D37-B37","v":0.5},{"$f":"E37-F33","v":0}]
[3,7000,7000,3.5,{"$f":"C38+0.5*B2-D38-B38","v":-1},{"$f":"E38-F33","v":-1.5}]
[4,7000,7000,2,{"$f":"C39+0.5*B2-D39-B39","v":0.5},{"$f":"E39-F33","v":0}]